河南省地方计量检定规程

JJF（豫） XXXX-2025

离子色谱-质谱（IC-MS）联用仪

校准规范

Calibration Specification for Ion Chromatography-Mass Spectrometers

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局  发布

JJG（豫）XXXX-2024

离子色谱-质谱（IC-MS）联用仪校准规范程

Calibration Specification for Ion Chromatography-Mass Spectrometers

归口单位：河南省化学与标准物质计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

河南省食品和盐业检验技术研究院                参加起草单位：赛默飞世尔科技（中国）有限公司

本规程委托河南省化学与标准物质计量技术委员会负责

本规程主要起草人：

孙晓萍（河南省计量测试科学研究院）

袁利杰（河南省食品和盐业检验技术研究院）

袁阳蕾（河南省食品和盐业检验技术研究院）

李彤辉（河南省食品和盐业检验技术研究院）

参加起草人：

杨璐幪（河南省计量测试科学研究院）

韩春霞（赛默飞世尔科技（中国）有限公司）

目录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	2

5  计量性能	3

5.1泵流量设定值最大允许误差和流量稳定性	3

5.3整机计量特性	2

6  校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1 校准前检查	3

7.2 泵流量设定值最大允许误差和流量稳定性	3

7.3 质量分辨率	3

7.4 质量准确性	4

7.5 信噪比	4

7.6 定性和定量重复性	5

8  校准结果的表达	6

9  复校时间间隔	7

附录A 色谱参数和质谱参数（推荐条件） 	8

附录B 离子色谱-质谱联用仪校准记录（推荐）	9

附录C 离子色谱-质谱联用仪证书内页（参考）格式	11

附录D  信噪比测量结果不确定度评定示例	12

引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。本规范参考了JJF 1317-2011 《液相色谱-质谱联用仪校准规范》和GB/T 32267-2015 《分析仪器性能测定术语》。

本规范为首次发布。

离子色谱-质谱（IC-MS）联用仪校准规范

1  范围

本规范主要适用于单四极杆、三重四极杆、高分辨型离子色谱-质谱（以下简称IC-MS）联用仪的校准。。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 823 离子色谱仪检定规程

JJF 1317-2011 液相色谱-质谱联用仪校准规范

GB/T 32267-2015 分析仪器性能测定术语

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

GB/T 32267-2015界定的及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 原子质量单位 atomic mass unit；amu [GB/T 32267-2015]

核素12C的一个中性原子处于基态时静止质量的1/12，记为u。

3.2 质荷比 mass charge ratio；m/z  [GB/T 32267-2015]

离子的质量（m）与它所带电荷数（z）的比值。

3.3 电喷雾电离 electrospray ionization  [GB/T 32267-2015]

在高电场中对样品溶液进行雾化以辅助实现电离的方式，简称ESI，分为ESI正离子模式（ESI+）和ESI负离子模式（ESI-）。

3.4 质量分辨率 mass resolution  [GB/T 32267-2015]

质谱仪分辨两个相邻质谱峰的质量差的能力，本规范以某离子峰峰高50%处的峰宽度（简称半峰宽）表示，记为W1/2，单位u。

3.5 质量准确性 mass accuracy  [GB/T 32267-2015]

质量测定准确性。质谱仪对离子质量的测量值与理论值质检的偏差。

3.6信噪比 signal to noise ratio；S/N  [GB/T 32267-2015]

被测样品信号强度S与基线噪声强度N的比值。

3.7 高分辨 high mass resolution [GB/T 32267-2015]

质量测定值达到毫质量单位以下，测定的准确性达到1×10-6的分辨率。

4  概述

IC-MS是离子色谱仪与质谱串联使用的仪器，主要用于无机阴阳离子、有机酸、有机胺、糖类、氨基酸、抗生素等样品的定性定量分析。工作原理为：样品中的阴离子或阳离子经由离子色谱分离，通过抑制器除盐后，进入质谱检测器，通过对质谱图的处理，获得样品中阴离子或阳离子的定性定量结果。

IC-MS主要包括离子色谱系统、离子源、质量分析器、检测器、真空系统和数据处理系统等部分。

实验室常用的IC-MS，根据质量分析器的类型，可分为三类：离子色谱-单四极杆质谱联用仪（简称单四极杆）、离子色谱-三重四极杆质谱联用仪（简称三重四极杆）、离子色谱-高分辨质谱联用仪（简称高分辨）。

5  计量性能

5.1 泵流量设定值最大允许误差和流量稳定性要求参照JJG 823《离子色谱仪》。

5.2 整机计量特性见表1。

表1. 仪器计量性能

| 仪器类型 | 单四极杆 |  |  | 三重四极杆 |  |  | 高分辨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准项目 | 氯酸盐 | 草甘膦 | 矮壮素 | 氯酸盐 | 草甘膦 | 矮壮素 | 氯酸盐 | 草甘膦 | 矮壮素 |
| 电离模式 | ESI- | ESI- | ESI+ | ESI- | ESI- | ESI+ | ESI- | ESI- | ESI+ |
| 质量分辨率（ W1/2） | ≤1u | ≤1u | ≤1u | ≤1u | ≤1u | ≤1u | ≤0.01u | ≤0.01u | ≤0.01u |
| 质量准确性 | ≤0.5u | ≤0.5u | ≤0.5u | ≤0.5u | ≤0.5u | ≤0.5u | ≤0.005u | ≤0.005u | ≤0.005u |
| 信噪比 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 定性重复性 | ≤2.5% | ≤2.5% | ≤2.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 定量重复性 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |

注：以上性能指标不作为合格判定的依据，仅供参考。

## 6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1环境温度：（15～30）℃。

6.1.2环境相对湿度：20%～85%。

6.1.3 电源电压：（220±22）V，频率：（50±0.5）Hz。

6.1.4仪器室内应无明显的机械振动，无影响仪器正常工作的电磁场及干扰气体。

## 6.2  测量标准及其他设备

6.2.1 有证标准物质

校准应采用国家计量行政部门批准的有证标准物质：

氯酸盐溶液标准物质（检测阴离子用），相对扩展不确定度不大于3%（k=2）；

草甘膦溶液标准物质（检测强极性化合物用），相对扩展不确定度不大于3%（k=2）；

矮壮素溶液标准物质（检测阳离子用），相对扩展不确定度不大于3%（k=2）。

6.2.2 容量瓶、移液器：A级。

6.2.3 电子天平：分辨力不大于0.1mg，级。

6.2.4 微量进样器：10µL，允量误差±8%。

6.2.5 电子液体流量计：测量范围（0～5）mL/min，最大允许误差不超过±1%。

以上设备均需有效计量检定或校准溯源。

7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准前检查

确认仪器部件齐全，功能正常。按照仪器说明书要求将仪器调至正常工作状态。

7.2  泵流量设定值最大允许误差和流量稳定性

按JJG 823《离子色谱仪》相关条款规定，进行泵流量设定值最大允许误差和流量稳定性的校准，其结果应符合5.1要求。

7.3  质量分辨率

待仪器运行稳定后，根据附录A中推荐的条件设置参数，根据所选择的标准物质，将扫描范围设定为m/z =78~88 、m/z =117~127及m/z =163~173，直接注入（流动注射方式），或使用离子色谱系统的进样器将样品不经色谱柱直接注人离子源的方式，或经色谱柱（离子色谱条件按照附录A)注入1 ng标准物质。观察质谱图，计算表2中所列m/z质谱峰50%峰高处的峰宽，得到W1/2，作为质量分辨率的结果。

表2 不同样品的质谱峰m/z

| 标准物质 | 极性 | m/z |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单四极杆 | 三重四极杆 | 高分辨 |
| 氯酸盐 | - | 83.0 | 83.0 | 82.9541 |
| 草甘膦 | - | 168.0 | 168.0 | 168.0067 |
| 矮壮素 | + | 122.1 | 122.1 | 122.0731 |

注：可根据客户检测样品的种类选用标准物质，阴离子选氯酸盐物质，强极性化合物选用草甘膦标准物质，阳离子选择矮壮素标准物质，以下同。

7.4  质量准确性

根据表2和IC-MS质量数应用范围，将扫描范围设为表3中相应特征离子理论值±5的范围(例如对于氯酸盐样品，设为m/z =78~88)，直接注入相应量的标准物质。观察质谱图，记录特征离子的实测质量数(单四极杆、三重四极杆质谱仪有效位数取小数点后两位，高分辨质谱仪有效位数取小数点后四位)。根据公式(3)计算ΔM。

ΔM=                         （3）

式中：M测-特征离子的测量值，u；

M理- 特征离子的理论值，u；

表2 质量准确性的测量条件和特征离子理论值

| 标准物质 | 进样量/pg | 特征离子理论值m/z |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单四极杆、三重四极杆 | 高分辨质谱仪 |
| 氯酸盐 | 500 | 82.95 | 82.9541 |
| 草甘膦 | 500 | 168.01 | 168.0067 |
| 矮壮素 | 500 | 122.07 | 122.0731 |

## 7.5 信噪比

根据附录A设定离子色谱条件并优化质谱条件，将检测离子的m/z设为表3中特征离子的m/z，经色谱柱分别注入一定量的标准物质。观察色谱图，记录其色谱峰峰高作为HS。同时记录信号峰后1 min~3 min时间内的基线输出信号的最大值与最小值之差，作为Hn。根据公式(1)计算信噪比S/N，连续重复测量6次，以6次测量S/N的平均值作为信噪比的结果。

S/N=HS/Hn                      （1）

式中:  HS-提取离子 (m/z)的色谱峰峰高;

Hn-基线噪声值。

表3 信噪比测量条件

| 仪器类型 | 进样量/pg |  |  | 特征离子的m/z |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯酸盐 | 草甘膦 | 矮壮素 | 氯酸盐 | 草甘膦 | 矮壮素 |
| 单四极杆 | 500 | 500 | 500 | 82.95 | 168.01 | 122.07 |
| 高分辨 | 100 | 100 | 100 | 82.9541 | 168.0067 | 122.0731 |
| 三重四极杆 | 100 | 100 | 100 | 83.0(母离子) 67.0(子离子) | 168.0(母离子) 149.9(子离子) | 122.1(母离子) 58.0(子离子) |

7.6 定性和定量重复性

设定好仪器工作条件，加入标准物质，根据表4的测量条件连续测量7次，用7次测得的色谱峰保留时间和峰面积的相对标准偏差分别表示定性重复性和定量重复性，按公式（4）计算：

Sr=i=1n(xi−x)2n−1×1x                                （4）

式中：Sr— 定性重复性或定量重复性；

n — 测量次数；

xi — 第i次测量的保留时间或峰面积；

x— 7次测量的保留时间或峰面积算术平均值。

表4 定性重复性和定量重复性的测量条件

| 仪器类型 | 标准物质 | 进样量/ng | 特征离子理论值m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 单四极杆 | 氯酸盐 | 1 | 83.0(母离子) 67.0(子离子) |
|  | 草甘膦 | 1 | 168.0(母离子) 149.9(子离子) |
|  | 矮壮素 | 0.5 | 122.1(母离子) 58.0(子离子) |
| 三重四极杆 | 氯酸盐 | 0.1 | 83.0(母离子) 67.0(子离子) |
|  | 草甘膦 | 0.1 | 168.0(母离子) 149.9(子离子) |
|  | 矮壮素 | 0.1 | 122.1(母离子) 58.0(子离子) |
| 高分辨 | 氯酸盐 | 0.1 | 82.9541 |
|  | 草甘膦 | 0.1 | 168.0067 |
|  | 矮壮素 | 0.1 | 122.0731 |

## 8  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范偏离的说明（若有）；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

## 9  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

附录A

色谱参数和质谱参数（推荐条件）

A.1 离子色谱条件

色谱柱：

阴离子：AG 19-4 μm（5×50 mm）+AS 19-4 μm（2×250 mm）；

阳离子：IonPac CS17 （4×250 mm）；

检测：电导检测器；

流动相：阴离子：45mmol/LKOH；阳离子：20mmol/L MSA

流速：0.3 mL/min;

柱温：30℃；抑制器电流：80 mA。

A .2 质谱参数

质谱条件: ESI源，负离子模式/正离子模式；

负离子模式：离子源电压：-2500V；离子源温度：250 ℃;离子传输管温度：300 ℃;

鞘气：35 辅助气：4 吹扫气：0 扫描范围：50～200

正离子模式：离子源电压：3000V；离子源温度：250 ℃;离子传输管温度：320 ℃;

鞘气：50 辅助气：10 吹扫气：0 扫描范围：50～200

A .2 信噪比校准

根据客户需要，选择相应的标准物质。将浓度为1 ng/mL的标准溶液，直接注入或经离子色谱进样的方式分别对质谱仪的如下参数进行优化，即毛细管电压值、锥孔电压值、碰撞能量、雾化气温度和气流大小，使氯酸盐在m/z 83.0，草甘膦在m/z 168.0矮壮素在m/z 122.1的离子峰高最高。其他项目的校准，参照该条件。

附录B

离子色谱-质谱联用仪校准记录（推荐）

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 标 准 器 | 名称 |  |  | 型号/规格 |  |  | 编号 |  |  |  | 不确定度/或准确度 等级/或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 证书编号/有效期至 |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  | 温度： ℃ ；相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、质谱类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 泵流量设定值误差和泵流量稳定性： m= m0= 耐压/MPa; 流动相; 密度; ρ=. FS; FS1=; t 1=; FS2= t 2=; FS3=; t 3=. W1. W2. W2-W1. （W2-W1）/ρ. Fm. SS. SR. 3、质量分辨率 标准物质： 浓度： 进样量： 电离方式： 调节方式： 结果： 4、质量准确性： 标准物质： 浓度： 进样量： 进样方式： |
| 质量 |  |  |  |  |  | m/z |  |  |  |  |  |  |  |  | m/z |  |  |  |  |
| 理论值/u |  |  |  |  |  | 实测值/u |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量准确性/u |  |  |  |  |
| 5、信噪比 标准物质： 浓度： 进样量： 电离方式： 进样方式： 提取离子m/z： 扫描范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信噪比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 6、定性和定量重复性 标准物质： 浓度： 进样量： 进样方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 测量次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| 保留时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

离子色谱-质谱联用仪证书内页（参考）格式

| 质谱类型： 标准物质： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 校准项目： |  |  |
| 1、泵流量设定值误差和泵流量稳定性： |  |  |
| 2、质量分辨率： |  |  |
| 3、质量准确性： |  |  |
| 理论值/u | 实测值/u | 误差/u |
| 4、信噪比： 相对扩展不确定度（k=2）： |  |  |
| 5、定性重复性： |  |  |
| 6、定量重复性： |  |  |

附录D

信噪比测量结果不确定度评定示例

D.1概述

D .1.1 测量方法

依据《离子色谱-质谱（IC-MS）联用仪校准规范》，在温湿度均满足规范要求的条件下，按照7.3进行信噪比的校准。选用三重四极杆型IC-MS，水中草甘膦溶液标准物质，进样量100 pg，进样体积10 µL。

D .1.2 校准用标准物质及配套设备：

| 计量标准设备 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| GBW（E）081571 水中草甘膦溶液标准物质 | （10～100）µg/mL | Urel=2%(k=2) |
| 移液器、刻度吸管 | (10~100)µL、1mL | A级 |
| 容量瓶 | 10mL、100mL | A级 |
| 微量进样器 | 10µL | MPE: ±8% |

D .1.3 被测对象：离子色谱-质谱联用仪（质谱类型：三重四极杆）

D .2 测量模型

S/N=HSHN                     （1）

式中:  HS——提取离子 (m/z)的色谱峰峰高；

HN——基线噪声值。

信噪比校准采用经标准溶液稀释后的溶液进行，公式(1)中的HS是与标准物质浓度、取液体积、容量瓶体积、仪器进样体积有关的量值。

D .3 不确定度来源

由测量模型和测量过程可知，信噪比不确定度主要来源有以下个方面：信噪比测量重复性以及标准物质稀释、进样引入的不确定度。

D .3.1信噪比测量重复性引入的不确定度u1

信噪比测量重复性的6次数据为：629、548、576、484、655、622，利用贝塞尔公式计算其标准偏差s：

s=i=1nXi−Xn−1=63.0

校准结果采用6次测量数据平均值作为测量结果，则由重复性引入的不确定度分量u1：

u1=63.0585.7×6=4.4%

D .3.2 溶液标准物质及其稀释引入的不确定度

D .3.2.1草甘膦溶液标准物质引入的不确定度u21

草甘膦溶液标准物质浓度为100 µg/mL，扩展不确定度为Urel=2%(k=2),则由此引入的标准不确定度：

u21=2%2=1%

D .3.2.2标准溶液稀释过程引入的不确定度

用刻度吸管移取1mL浓度为100 µg/mL的草甘膦溶液标准物质于100 mL容量瓶中，用纯水稀释定容，稀释液浓度为1 µg/mL；用移液器移取100 µL以上稀释液于10mL容量瓶中，用纯水稀释定容，用于仪器进样。

1 mL刻度吸管移A级容量允差为±0.008 mL，按均匀分布计算，引入的不确定度为：

100 mL容量瓶移A级容量允差为±0.10 mL，按均匀分布计算，引入的不确定度为：

10 mL容量瓶移A级容量允差为±0.20 mL，按均匀分布计算，引入的不确定度为：

100 µL移液器容量允差为±2.0%，按均匀分布计算，引入的不确定度为：

D .3.3进样体积引入的不确定度

微量进样器进样量10µL，最大允许误差8%，按均匀分布计算，引入的不确定度为：

D .4 合成标准不确定度

标准不确定度汇总

| 序号 | 标准不确 定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 重复性引入的不确定度 | 4.4% |
| 2 |  | 溶液标准物质及稀释引入的不确度 | 1.6% |
| 3 |  | 进样体积引入的不确定度 | 4.6% |

以上各分量互不相关，则合成标准不确定度

6.6%

D .5 扩展不确定度

取k=2，则U=k=2×6.6=13%