河南省地方计量技术规范

JJF（豫）XXX-2025

粮食重金属快速检测仪校准规范

Calibration Specification for Rapid Detection Analyzers

of Heavy Metal in Food

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                            XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局发布

粮食重金属快速检测仪校准规范

JJF（豫）XXX-2025

Calibration Specification for

Rapid Detection Analyzers of

Heavy Metal in Food

归 口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：

本规范委托河南省化学与标准物质计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言…………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围………………………………………………………………………………………（1）

2  引用文件…………………………………………………………………………………（1）

3概述………………………………………………………………………………………（1）

4计量特性…………………………………………………………………………………（2）

5通用技术要求……………………………………………………………………………（2）

6校准条件…………………………………………………………………………………（2）

6.1  环境条件………………………………………………………………………………（2）

6.2  测量标准…………… …………………………………………………………………（2）

7校准项目和校准方法……………………………………………………………………（2）

7.1  外观和初步检查………………………………………………………………………（2）

7.2  示值误差………………………………………………………………………………（3）

7.3  测量重复性……………………………………………………………………………（3）

8校准结果…………………………………………………………………………………（4）

9复校时间间隔……………………………………………………………………………（4）

附录A  校准原始记录格式………………………………………………………………（5）

附录B  校准证书内页参考格式…………………………………………………………（6）

附录C  示值误差的测量不确定度评定示例……………………………………………（7）

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB 2762-2022《食品安全国家标准　食品中污染物限量》、GB 5009.12-2023 《食品安全国家标准食品中铅的测定》、GB 5009.15-2023 《食品安全国家标准食品中镉的测定》、GB 5009.123-2023 《食品安全国家标准食品中铬的测定》标准中相关内容。

本规范为首次发布。

粮食重金属快速检测仪校准规范

1  范围

本规范适用于采用能量色散X 射线荧光光谱法原理的粮食重金属快速检测仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了以下文件：

GB 2762-2022《食品安全国家标准　食品中污染物限量》

GB 5009.12-2023 《食品安全国家标准食品中铅的测定》

GB 5009.15-2023 《食品安全国家标准食品中镉的测定》

GB 5009.123-2023 《食品安全国家标准食品中铬的测定》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

数据采集处理系统

粮食重金属快速检测仪（以下简称仪器）的工作原理是：由 X 射线管在数控高压电源激发下产生原级X射线束，通过选配的滤光和光路准直系统裁剪和约束，形成具有特定光谱分布的X射线，入射到样品；样品中的待测元素在高能X射线的激发下，产生具有特征波长的荧光X射线，并由高性能硅漂移探测器接收，经过数据系统软件处理，得到重金属元素的含量。仪器主要由X射线管、探测器、多通道分析器、数据采集与处理系统组成，粮食重金属快速检测仪结构如图1所示。

多通道分析器

探测器

待测样品

X射线管

图 1粮食重金属快速检测仪结构示意图

4  计量特性

仪器的主要计量特性如表1所示。

表1  仪器主要计量特性

| 序号 | 校准项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 (Pb、Cd、Cr) | ＜0.2mg/kg | ≥0.2mg/kg |
|  |  | ±0.05 mg/kg | ±15% |
| 2 | 测量重复性 (Pb、Cd、Cr) | ≤10% |  |
| 注：以上技术指标不作为合格性判断依据，仅供参考。 |  |  |  |

5  通用技术要求

5.1 外观

5.1.1 仪器应具有仪器名称、型号、出厂编号、制造厂名、出厂日期和电源电压等标识。

5.1.2 仪器应安装在平稳无振动的工作台上，周围无强磁场和电场干扰，无直射光源照射仪器，各部件齐全且连接良好，各调节旋钮、按键和开关均能正常工作，显示器清晰。

6 校准条件

6.1环境条件

6.1.1环境温度：（15～30）℃。

6.1.2相对湿度：不大于75%。

6.1.3 供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz。

6.2测量标准

国家有证标准物质应采用含Pb、Cd、Cr三元素的小麦粉成分分析标准物质或玉米粉成分分析标准物质，相对扩展不确定度（k=2）应不超过示值误差技术指标的二分之一。

7  校准项目和校准方法

7.1  外观和初步检查

7.1.1  仪器外观

外观按照第5.1条中要求进行检查。

7.2  示值误差

按照仪器使用说明书要求开机预热，待仪器稳定后，将仪器调至定量测试模式（或复筛模式），在选定的量程范围内，选取相应含量的标准物质，每个标准物质重复测量3次，取其算术平均值作为仪器的示值。

当含量＜0.2 mg/kg 时，按照公式（1）计算绝对示值误差。

∆C=C−Cs(1)

式中：

∆C——绝对示值误差，mg/kg；

C——仪器3次测量的平均值，mg/kg；

Cs——标准物质的标准值，mg/kg。

当含量≥0.2 mg/kg 时，按照公式（2）计算相对示值误差。

∆Cr=C−CsCs×100%(2)

式中：

∆Cr——示值的相对误差，%；

C——仪器3次测量的平均值，mg/kg；

Cs——标准物质的标准值，mg/kg。

7.3  测量重复性

在7.2的测量条件下，在(0.2～1.0) mg/kg含量范围内选取一种标准物质，对其重复测量7次，按公式（3）计算相对标准偏差作为仪器测量重复性。

RSD=1Ci=1n((Ci−C)2(n−1)×100% (3)

RSD=1Xi=1nXi−X2n−1×100%式中：

RSD——测量结果的相对标准偏差，%

Ci——第i次测得的测量结果，mg/kg；

C ——n次测量结果的算术平均值，mg/kg；

i ——测量次数序号；

n ——测量总次数（此处n=7）。

8  校准结果

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”或“校准报告”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  被校单位的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期；

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i)  对校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及测量不确定度的说明；

m)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

o)  未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书或校准报告的声明。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校间隔。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应随时校准。

附录A

校准原始记录参考格式

证书编号：

| 申请者名称 |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 申请者地址 |  |  |
| 样品名称 |  | 型号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 样品外观检查 | 校准前 |  |  |  |  | 送样日期 |  |  |
|  | 校准后 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |
| 环境温度 ℃ |  | 环境湿度%RH |  |  |  | 下次校准日期 |  |  |
| 校准技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主标准器名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/准确度等级 |  | 溯源机构名称 | 证书编号 | 有效期至 |  |
| 使用前 |  |  |  |  | 使用后 |  |  |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |  | 校准地点 |  |  |  |

1.外观检查：

2.示值误差

| 标准值 mg/kg | 测量值 mg/kg |  |  | 平均值 mg/kg | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3．测量重复性

| 标准值 mg/kg | 测量值 mg/kg |  |  |  |  |  |  | 平均值 mg/kg | 测量 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 测量结果的不确定度：

附录 B

校准证书内页参考格式

校准结果

1.外观检查：

2.示值误差：

| 标准值 mg/kg | 测量值 mg/kg | 示值误差 |
| --- | --- | --- |

3.测量重复性：

| 测量值 mg/kg | 测量重复性(RSD) |
| --- | --- |

4. 测量结果的不确定度：

以下空白

附录 C

示值误差的测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1  评定依据：JJG 1059.1-2012 测量不确定评定和表示

C.1.2  被测对象：粮食重金属快速检测仪示值误差。

C.1.3计量标准：选用GBW10036 玉米粉中Pb、Cd、Cr成分分析标准物质作为本示例的测量标准，其中Pb标准值为0.810mg/kg，扩展不确定度U=0.022 mg/kg，k=2；、Cd标准值为0.015 mg/kg，扩展不确定度U=0.005 mg/kg，k=2；Cr标准值为0.105 mg/kg，扩展不确定度U=0.006 mg/kg，k=2；

C.1.4  测量方法：按照仪器使用说明书要求开机预热，待仪器稳定后，将仪器调至定量测试模式（或复筛模式），在选定的量程范围内，选取相应含量的标准物质，每个标准物质重复测量3次，取其算术平均值作为仪器的示值。当含量＜0.2 mg/kg 时，计算绝对示值误差，当含量≥0.2 mg/kg 时，计算相对示值误差。本示例分别选用测量标准中Cr和Pb作为绝对示值误差和相对示值误差评定示例。

C.2 绝对示值误差的不确定度评定

C.2.1测量模型

当含量＜0.2 mg/kg 时，绝对示值误差测量模型为：

∆C=C−Cs                       (C.1)

式中：

∆C——绝对示值误差，mg/kg；

C——仪器3次测量的平均值，mg/kg；

Cs——标准物质的标准值，mg/kg。

各输入量互不相关，且函数为乘积的形式，则其合成标准不确定度可表示为：

u2∆C=C12Cu2C+C22Cs u2Cs               (C.2)

式中：

灵敏系数C1=∂∆C∂C =1  ；   灵敏系数C2=∂∆C∂CS =−1  。

C.2.2 不确定度的来源及评定

根据测量模型可知不确定度来源主要有以下两个个方面：(1) 测量重复性引入的不确定度；(2) 标准物质引入的不确定度。

C.2.2.1 测量重复性引入的不确定度分量uC

测量重复性引入的不确定度分量采用A类方法进行评定。选定一台检测仪重复测量7次得Cr的测量结果(单位：mg/kg)分别为：0.111、0.109、0.119、0.106、0.115、0.102、0.103，按照贝塞尔公式计算标准偏差结果为0.0062 mg/kg。

s=i=1n(Ci−C)2(n−1)            (C.3)

式中：

s——测量结果的标准偏差，mg/kg；

Ci——第i次测得的测量结果，mg/kg；

C——n次测量结果的算术平均值，mg/kg；

i ——测量次数序号；

n ——测量总次数（此处n=7）。

根据规范要求在实际校准过程中仪器示值采用3次测量值的平均值，因此测量重复性引入的不确定度分量为：

uC=s3 =0.0036 mg/kg

C.2.2.2 标准物质引入的不确定度分量uCs

标准物质引入的不确定度分量采用B类方法进行评定。由标物证书信息可知，Cr标准值为0.105mg/kg,扩展不确定度U=0.006 mg/kg，k=2；则标准物质引入的不确定度分量为：

uCs =0.006mg/kg2=0.003 mg/kg

C.2.2.3 合成标准不确定度u∆C

由上述不确定分量计算可得其合成标准不确定为：

u∆C=C12Cu2C+C22Cs u2Cs

=0.00362+0.0032 mg/kg=0.011 mg/kg

C.2.2.4 扩展不确定度U

取置信概率p=95%，按照包含因子 k=2，计算可得其相对扩展不确定度为：

U=u(∆C)×2=0.022 mg/kg

C.3 相对示值误差的不确定度评定

C.3.1测量模型

当含量≥0.2 mg/kg 时，相对示值误差测量模型为。

∆Cr=C−CsCs×100%             (C.4)

式中：

∆Cr——示值的相对误差，%；

C——仪器3次测量的平均值，mg/kg；

Cs——标准物质的标准值，mg/kg。

各输入量互不相关，且函数为乘积的形式，则其合成相对标准不确定度可表示为：

u2∆Cr=C12Cur2C+C22Cs ur2Cs          (C.5)

式中：

灵敏系数C1=∂∆C∂C =1Cs  ；   灵敏系数C2=∂∆C∂CS =−CCs2  。

C.3.2 不确定度的来源及评定

根据测量模型可知不确定度主要来源与C.2.2中所述一样。

C.3.2.1 测量重复性引入的不确定度分量urC

测量重复性引入的不确定度分量采用A类方法进行评定。选定一台检测仪重复测量7次得Pb的测量结果(单位：mg/kg)分别为：0.821、0.819、0.812、0.815、0.808、0.827、0.838，按照C.2.2.1中贝塞尔公式计算标准偏差结果为s = 0.010 mg/kg。

根据规范要求在实际校准过程中仪器示值采用3次测量值的平均值，因此测量重复性引入的不确定度分量为：

urC=s÷30.810×100% =0.72%

C.3.2.2 标准物质引入的不确定度分量urCs

标准物质引入的不确定度分量采用B类方法进行评定。由标物证书信息可知，Pb标准值为0.810mg/kg，扩展不确定度U=0.022 mg/kg，k=2；则标准物质引入的不确定度分量为：

urCs =0.022mg/kg÷20.810mg/kg×100%=1.4%

C.3.2.3 合成标准不确定度u∆Cr

由上述不确定分量计算可得其合成标准不确定为：

u∆Cr=0.72%2+1.4%2 =1.6%

C.3.2.4 扩展不确定度U

取置信概率p=95%，按照包含因子 k=2，计算可得其相对扩展不确定度为：

Ur= u∆Cr×2 = 4%