河南省地方计量技术规范

JJG（豫） XXXX-2025

网联出租汽车计价器

Network Connection Taximeters

(报批稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

JJG(豫)XXX-2025

网联出租汽车计价器检定规程

Verification Regulation of Network

Connection Taximeters

归 口 单 位 ：河南省衡器与交通计量技术委员会

主要起草单位：郑州市产品质量检验检测中心

河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：青岛恒星集团有限公司

中检华中计量检测（河南）有限公司

本规程委托河南省衡器与交通计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李  虎（郑州市产品质量检验检测中心）

张华伟（河南省计量测试科学研究院）

梁  辉（郑州市产品质量检验检测中心）

参加起草人：

钱  琳（郑州市产品质量检验检测中心）

刘  峰（郑州市产品质量检验检测中心）

王学文（青岛恒星集团有限公司）

王  新（中检华中计量检测（河南）有限公司）

目  录

引言	(Ⅱ)

1 范围	(1)

2 引用文件	(1)

3 术语	(1)

4 概述	(2)

5 计量性能要求	(2)

6 通用技术要求	(2)

6.1 显示屏	(2)

6.2 电子封印	(2)

6.3 里程测量传感器	(3)

6.4 运价调整	(3)

7 计量器具控制	(3)

7.1 检定条件	(3)

7.2 检定项目	(4)

7.3 检定方法	(4)

7.4 检定结果的处理	(5)

7.5 检定周期	(5)

附录A 程测量传感器与网联计价器适用性条件	(6)

附录B 轮胎修正值测量方法	(7)

附录C 网联出租汽车计价器原始记录格式	(8)

附录D 网联出租汽车计价器检定证书内页信息	(9)

附录E 网联出租汽车计价器检定结果通知书内页信息	(10)

Ⅰ

引  言

本规程依据国家计量技术规范JJF 1001-2011《通用技术术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》为基础性系列规范进行制定。

本规程为首次发布。

Ⅱ

网联出租汽车计价器检定规程

1  范围

本规程适用于网联出租汽车计价器(以下简称网联计价器)装车后的首次检定、后续检定和使用中检查。

2  引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG 517-2016《出租汽车计价器》

JJF 1182-2021 《计量器具软件测评指南》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3  术语

3.1  网联出租汽车计价器network connection taximeter

网联出租汽车计价器由传统出租车计价器与智能终端两部分组成，通过移动互联网和软件，在后台获得车辆里程及行驶时间等信息，并进行显示、存储的一种计量器具。

3.2  网联出租汽车计价器常数k  network connection taximeter constant k

网联计价器为正确显示出租汽车行驶每公里行程时接收的脉冲数。

3.3  里程测量传感器  distance measurement transducer

能够将出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成网联出租汽车计价器可识别的脉冲信号并输入给网联计价器的传感器。

3.4  电子封印  electronic seal

用来防止计量器具组建、软件等被任何未经授权/允许的修改、调整、拆除的具体保护措施。可通过软件、硬件或两者组合来实施。[JJF 1182-2021,3.37]

3.5  电子封印系统  electronic sealing system

用于管理网联出租汽车计价器电子封印的系统，具有施加与移除电子封印的功能。

3.6  计量模组  metering module

除显示功能外，实现网联出租汽车计价器计程计价功能的硬件与软件单元。

3.7  重车  hired

出租汽车处于租用时的状态。[JJG 517-2016,3.5]

3.8 低速  low-speed

出租汽车的速度等于或低于切换速度时的运营状态。[JJG 517-2016,3.7]

3.9 计程  distance-counting

出租汽车重车状态下计价的里程。[JJG 517-2016,3.13]

3.10  滚轮测距法  roller ranging method

在滚轮式出租汽车计价(使用)检定装置上，用滚轮通过摩擦传动的方式带动出租汽车驱动轮转动，并测量出租汽车实际行驶的里程，检定装车后网联计价器计程误差的方法。[JJG 517-2016,3.20]

4  概述

网联计价器主要由主机、显示屏、计量模组、空重车转换装置、发票打印机等组成，具备通过互联网与电子封印系统进行数据交互的功能。它安装在网联出租汽车上，主机的时间测量单元分别将测量的低速行驶时间信号与接收车辆里程传感器的里程信号输入给计量模组，计量模组包括网联计价器计程计价功能的硬件与软件单元，计量模组将处理运算后的计费金额等参数显示在显示屏上，网联计价器通过电子封印对涉及计量参数、计程计时费用计算的软件进行锁定、监督。

5  计量性能要求

计程最大允许误差：-4.0%~+1.0%。

注：网联计价器装车后，应调整网联计价器的常数k，使计程误差尽可能接近最大允许误差的中值。

6  通用技术要求

6.1  显示屏

计价器各显示屏显示的内容应信息完整，字迹清晰，不能出现缺划、断码现象。

6.2  电子封印

网联计价器应有可靠的电子封印功能。在车辆运营状态下， 网联计价器应正确显示电子封印的状态标识。未经电子封印系统授权，不能对计价器的计费程序、计费参数及计量性能参数进行调整。

6.3  里程测量传感器

里程测量传感器应与出租汽车的运动部件连接，直接将网联出租汽车变速器或驱动轮的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到网联出租汽车上，必须使用经型式评价许可的独立传感器，不能直接使用车辆提供的信号。

里程测量传感器与计价器适用性条件见附录A。

6.4 运价调整

只有经电子封印系统授权，计价器运价维护系统才能对计价器的计费程序或计费参数进行调整。

7  计量器具控制

出厂检验合格的网联计价器安装到出租汽车上后，应连同车辆一起采用滚轮测距法进行计程误差检定。

7.1  检定条件

7.1.1  检定环境条件

(1) 温度：（-20~40）℃；

(2) 相对湿度：不大于85%；

(3) 检定场地应清洁平整，有轮胎充气设备。

7.1.2  检定用仪器设备

计量标准器及配套设备见表1。

表1计量标准器及配套设备

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出租汽车计价器 (使用) 检定装置 | 主滚轮周长不小于1m，MPE:±0.2% |
|  |  | 计数器计数范围0~9999，MPE:±[(读数×0.1%)+1] |
|  |  | 主滚轮速度60km/h，MPE:±2km/h |
| 2 | 轮胎压力表 | 测量范围(0~0.5)MPa，分度值不大于0.02MPa，准确度等级:不低于2.5级 |
| 3 | 钢卷尺 | 测量范围(0~20)m，准确度等级:Ⅱ级 |

7.1.3  被检车辆

a.车辆的轮胎应清洁、干燥；

b.车辆的载荷应为1至2名成年人的重量；

c.车辆轮胎气压应为汽车制造厂规定的气压。

7.1.4  检定用路面

检定用路面材料应为柏油、水泥或柏油水泥混合。

7.2  检定项目

首次检定、后续检定和使用中检查的项目见表2。

表2 检定项目

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | + | + | + |
| 2 | 电子封印 | + | + | + |
| 3 | 里程测量传感器 | + | - | - |
| 4 | 计程误差 | + | + | + |
| 注：“+” 表示需检项目，“-” 表示不需检项目。 |  |  |  |  |

7.3  检定方法

7.3.1  显示屏检查

检查计价器的显示屏，其结果应符合6.1的要求。

7.3.2  电子封印检查

检查网联计价器的电子封印状态，其结果应符合6.2的要求。

7.3.3  里程测量传感器检查

检查里程测量传感器，其结果应符合6.3的要求。

7.3.4  计程误差检定

7.3.4.1检定点的选择

计程误差的检定应不少于3个检定点，包括起程点和2个续程点。起程点不得小于1公里。

7.3.4.2检定步骤

- 对于出租汽车新车型，在首次计程误差检定时应测量并确定该车型的轮胎修正值，轮胎修正值测量方法见附录B。

- b.引导车辆驶上出租汽车计价器(使用)检定装置（以下简称“检定装置”），使汽车驱动轮落在检定装置的主、副滚轮之间，以适当的方法固定车辆。

- c.记录驱动轮轮胎的型号，用轮胎压力表测量并控制轮胎气压符合7.1.3 c的规定。

- d.按照车辆的技术要求，使车辆处于可在滚轮测距法检定装置上安全的检定状态。

- e．检定员坐在副驾驶位，网联计价器进入重车状态。

- f．启动检定装置，观察计程屏，当计程值到达规定的检定点时，立即按下控制器的“采样键”并记录采样值，该值即为检定装置测量的计程值。

g.计程误差计算公式

DW=D×(1+C)−JdJd×100%#(1)

式(1)中：

DW-- 计程误差，%；

D -- 网联计价器示值，m；

C -- 轮胎修正值，%；

Jd -- 检定装置测量的计程值，m。

8)所有检定点的计程误差均应符合5的要求。

7.4  检定结果的处理

检定合格的网联计价器，出具检定证书，检定证书内页的信息见附录C；并通过电子封印系统施加电子封印，使网联计价器显示有效的电子封印标识。

检定不合格的网联计价器，出具检定结果通知书，检定结果通知书内页的信息见附录D；并通过电子封印系统施加电子封印，使网联计价器显示失效的电子封印标识。

7.5  检定周期

网联计价器检定周期不超过1年。

网联计价器有下列情况之一的，应在投入使用前重新进行检定:

1)网联计价器修理后；

2)车辆更换与原车轮胎型号不一致的驱动轮轮胎；

3)车辆修理后，改变了车辆的传动比；

4)网联计价器电子封印状态异常。

附录A

里程测量传感器与网联计价器适用性条件

A.1  里程测量传感器与网联计价器的适用性

网联计价器制造商应明确说明里程测量传感器与网联计价器的适用性。本附录确保网联计价器与其使用里程测量传感器的适用性符合国际建议的要求。

A.2  里程测量传感器的描述和用途

里程测量传感器安装在车辆上，用于提供车辆行驶里程的可靠的信息。里程测量传感器与车辆的运动部件连接。

A.3  操作的适宜性和安全性

里程测量传感器的设计要与操作方法和安装的车辆适合，应能连续不断地测量行驶里程并安全地传送信息。

A.4  出租汽车所安装的里程测量传感器应满足以下要求:

a.在行程的所有速度下，里程测量转换器能提供稳定的信号；

b.里程测量传感器将决定电平高低、脉冲宽度、速度和频率的关系等特性；

c.里程测量传感器应能够确定和鉴别与其连接装置的唯一性；

d.里程测量传感器要确保运动数据只能是来源于转换器机械的接口。

附录B

轮胎修正值测量方法

B.1  车辆要求

进行轮胎修正值测量,选择一定数量同一车型的出租汽车,将车辆轮胎气压调整至车辆制造厂规定的气压。

B.2  网联计价器要求

在选定的车辆上，尽可能分别安装有不同厂家制造的网联计价器。

B.3  测量方法

a.在一段平直路面上，按出租汽车轮距的宽度划两条足够长的平行直线，标出起点位置。

b.在出租汽车左右驱动轮上各划一条标记，与路面平行直线的起点位置重合。

c.慢速开动汽车，使驱动轮旋转5周并在地面上的平行线上标记。

d.分别测出左右驱动轮行驶5周的里程B1、B2。

e.将出租汽车开上滚轮测距法出租汽车计价器(使用)检定装置，使左右驱动轮在主滚轮上沿着汽车前进方向转5周，在主滚轮上分别测出左右驱动轮行驶5周的里程A1、A2。

f.轮胎修正值计算公式

C=(AB−1)×100%#(B.1)

式中：

C -- 轮胎修正值，%；

A -- 在主滚轮上测出的左右驱动轮转5周的平均值 (A=(A1+A22))，m；

B -- 在地面上测出的左右驱动轮转5周的平均值 (B=(B1+B22))，m。

B.4  确定轮胎修正值

取所有测量车辆轮胎修正值的算术平均值作为该车型的轮胎修正值。

附录C

网联出租汽车计价器原始记录格式

原始记录编号：

| 送检单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定地点：郑州市出租汽车计价器检定站 |  |  |  |  |  |  |
| 检定证书编号： |  |  | 温度： ℃ |  | 相对湿度： % |  |
| 标准器信息 |  | 名称 | 规格型号 | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 被检车辆信息 |  | 牌照号 |  | 基本收费（元） |  |  |
|  |  | 车型 |  | 轮胎修正值（%） |  |  |
|  |  | 轮胎 | 前 后 | 驱动轮胎压力（MPa) |  |  |
| 被检计价器信息 |  | 制造厂 |  | 计价器编号 |  |  |
|  |  | 型号 |  | 显示屏 |  | 合格 不合格 |
|  |  | 设定k值（r/km) |  | 里程测量传感器 |  | 合格 不合格 |
| 电子封印 |  | 合格 不合格 |  |  |  |  |
| 检定数据 | 检定点 |  | 计价器示值（m) | 标准值（m) |  | 计程误差（%） |
|  | 起程 |  |  |  |  |  |
|  | 第一续程 |  |  |  |  |  |
|  | 第二续程 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 检定结果 | 计程误差： % 合格 不合格 |  |  |  |  |  |
| 检定日期 |  |  |  | 检定员 |  |  |
| 有效日期 |  |  |  | 核验员 |  |  |

共×页，第×页

附录D

网联出租汽车计价器检定证书内页信息

| 证书编号： |  | 温度： ℃ |  |  | 相对湿度： % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 |  |  | 计量标准证书号 |  | 有效期至 |
| 标准器名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 检定依据： |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程测量传感器检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与结构检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子封印检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定k值（r/km)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 计价器示值（m) |  |  | 标准值（m) |  | 计程误差（%） |  |
| 起程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一续程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二续程 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

共×页，第×页

附录E

网联出租汽车计价器检定结果通知书内页信息

| 证书编号： |  |  | 温度： ℃ |  |  | 相对湿度： % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 |  |  | 计量标准证书号 |  | 有效期至 |
| 标准器名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 里程测量传感器检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与结构检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子封印检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定依据： |  |  |  |  | 设定k值（r/km)： |  |  |  |
| 检定点 |  | 计价器示值（m) |  |  | 标准值（m) |  | 计程误差（%） |  |
| 起程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一续程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二续程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不合格项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |

共×页，第×页