《电动汽车交流充电桩（远程）检定规程》

试验报告

规范起草小组

2026年4月

《电动汽车交流充电桩（远程）检定规程》试验报告

在《电动汽车交流充电桩（远程）检定规程》编制过程中，为了合理确定项目的技术条件和方法，项目组对相关技术指标进行试验验证。通过试验，验证《电动汽车交流充电桩（远程）检定规程》中规定的工作误差检定方法的合理性和可行性，试验内容包括了对不同充电桩、累计不同电量、不同的检定次数等情况下的试验验证，试验结果如下：

1、试验设备：

| 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流充电桩检定装置 | HnimJ11B | B1124002 | 0.05级 |

试验条件：温度23.1℃，湿度39%RH

试验数据：

1.1 被试装置信息：交流充电桩 CAS7，220V，（1～32）A，2202500427，深圳科士达科技股份有限公司

| 电能量 | 工作误差 |  | 修约值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差1 | 误差2 |  |
| 0.5kWh | -0.080 | -0.214 | -0.1 |
| 1.0kWh | -0.053 | / | -0.1 |

1.2 被试装置信息：交流充电桩 CAS7，220V，（1～32）A，2202500325，深圳科士达科技股份有限公司

| 电能量 | 工作误差 |  | 修约值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差1 | 误差2 |  |
| 0.5kWh | 0.187 | 0.119 | 0.2 |
| 1.0kWh | 0.159 | / | 0.2 |

1.3 被试装置信息：交流充电桩 CAS7，220V，（1～32）A，2202500425，深圳科士达科技股份有限公司

| 电能量 | 工作误差 |  | 修约值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差1 | 误差2 |  |
| 0.5kWh | 0.796 | 0.818 | 0.8 |
| 1.0kWh | 0.689 | / | 0.7 |

1.4 被试装置信息：交流充电桩 CAS7，220V，（1～32）A，2202500436，深圳科士达科技股份有限公司

| 电能量 | 工作误差 |  | 修约值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差1 | 误差2 |  |
| 0.5kWh | -0.037 | 0.191 | 0.1 |
| 1.0kWh | 0.049 | / | 0.0 |

1.5 被试装置信息：交流充电桩 AC7-00，220V，（1～32）A，A24A2621083，阳光电源股份有限公司

| 电能量 | 工作误差 |  | 修约值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差1 | 误差2 |  |
| 0.5kWh | 0.689 | 0.674 | 0.7 |
| 1.0kWh | 0.621 | / | 0.6 |

1.6 被试装置信息：交流充电桩 AC7-00，220V，（1～32）A，A24A2621086，阳光电源股份有限公司

| 电能量 | 工作误差 |  | 修约值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差1 | 误差2 |  |
| 0.5kWh | 0.656 | 0.706 | 0.7 |
| 1.0kWh | 0.657 | / | 0.7 |

1.7 被试装置信息：交流充电桩 AC7-00，220V，（1～32）A，A24A2621031，阳光电源股份有限公司

| 电能量 | 工作误差 |  | 修约值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差1 | 误差2 |  |
| 0.5kWh | 0.480 | 0.251 | 0.4 |
| 1.0kWh | 0.349 | / | 0.3 |

1.8 被试装置信息：交流充电桩 AC7-00，220V，（1～32）A，A24A2621032，阳光电源股份有限公司

| 电能量 | 工作误差 |  | 修约值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 误差1 | 误差2 |  |
| 0.5kWh | 0.233 | 0.268 | 0.3 |
| 2.0kWh | 0.239 | / | 0.2 |

4试验结论

本规程中主要计量特性为电能工作误差。以上试验是在规定的环境条件下，分别使用规程规定的方法对交流充电桩的电能工作误差进行计量。通过对试验数据进行分析，累计不同电能量、不同测试次数的数据基本一致，结果符合规程的要求。