《超声内窥镜校准规范》编制说明

规范起草小组

2026年4月

河南省地方计量技术规范

《超声内窥镜校准规范》编制说明

一、任务来源

根据河南省市场监督管理局办公室发布的《关于印发2025年度河南省地方计量技术法规修订计划项目的通知》（豫量院发〔2025〕64号），由河南省计量测试科学研究院承担《超声内窥镜校准规范》的起草任务。

二、校准规范制定的目的和意义

随着人们生活质量的提高和工作节奏的加快，医疗卫生健康是人们普遍关注的问题。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面贯彻党的二十大精神和河南省市场监督管理局中心工作开展研究，以推动高质量发展，以加快构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展为主要研究方向，国务院印发文件国发〔2021〕37号《国务院关于印发计量发展规划（2021—2035年）的通知》，在计量发展规划（2021—2035年）中，第十五条和第二十九条，分别提出“加快医疗健康领域计量服务体系建设”、“围绕食品安全、贸易结算、医疗卫生、生态环境等领域的计量监管需求，加强计量器具强制检定能力建设”等要求。并且在计量发展规划（2021—2035年）中以专栏6的形式提出《健康领域计量测试能力提升工程》，其中明确要求开展高端医疗器械计量技术研究，开展康复理疗设备计量测试评价。在国家政策的大力支持下医疗体系的快速发展伴随着医用器械的发展，医院关于医疗设备的溯源问题，也逐渐步入大众的视野。
    医疗技术的不断进步，临床诊断与治疗手段日益丰富多样。超声内窥镜作为一种集内窥镜直观观察与超声深层扫描于一体的先进医疗设备，自问世以来便在临床领域展现出了巨大的应用潜力。它不仅能够实现对人体内部结构的清晰可视化，还能够对深层组织进行高分辨率的超声成像，为医生提供了更为全面、准确的诊断信息，极大地推动了临床诊疗水平的提升。
   保证超声内窥镜检查参数的准确性及有效使用，需要及时对其成像清晰度和准确度等主要参数进行计量检测，因此制定超声内窥镜校准规范具有十分重要的意义。
   目前国内没有超声内窥镜校准规范，重庆市计量质量检测研究院已制定超声内窥镜校准地方规范，我院作为河南省最高法定计量机构，制定此项校准规范不但能够提升我院的校准能力，也能为全省超声内窥镜的校准溯源提供技术保障。

三、制定过程

我们在接到校准规范制定任务后，成立了校准规范制定起草小组并进行分工，同时拟定了工作方案。起草小组在充分调研生产厂家、检验检测机构、医疗卫生机构的基础上，深入研究了超声内窥镜的工作原理、结构及常用工作参数，并参考了生产厂家技术参数、相关行业标准、地方标准、地方校准规范，分析论证了对治疗效果起主要决定作用的技术指标，起草小组进行了大量测试实验，验证所提计量特性的科学性与合理性，确定了主要计量特性和校准方法，最终完成了超声内窥镜校准规范的征求意见稿，发送给有关检验检测机构、医疗卫生机构等行业专家征求意见。

四、编写说明

1、本规范依据 JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范的制定主要参考GB 9706.1—2007《医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求》、GB 10152—2009《B型超声诊断设备》、JJG 639—2005《医用超声诊断仪超声源检定规程》、YY/T 1676—2020《超声内窥镜》等技术文件。

2、主要计量指标

探测深度、侧向分辨力、轴向分辨力、盲区、切片厚度、横向几何位置精度、 纵向几何位置精度、模拟病灶影像。

2.1 探测深度：最大探测深度应符合制造商在随机文件中公布的要求。

开启被测设备，将探头对准特定深度处的纵向深度靶群，在规定的设置条件下，保持靶线图像清晰可见，微动探头，观察距探头表面最远处图像能被分辨的那根靶线，该靶线与探头表面之间的距离为该探头的探测深度。

2.2侧向分辨力：侧向分辨力应≤1mm（深度≤30mm）。

将被测设备探头对准特定深度处的侧向分辨力靶群，设置合适的工作条件，保持靶线图像清晰可见，微动探头，可分开显示为两个回波信号的两靶线之间的最小距离，即为该深度处的侧向分辨力。对于仪器能够显示的所有靶群，均需按此方法逐一进行测量。

2.3 轴向分辨力：轴向分辨力应≤0.5mm（深度≤30mm）。

将被测设备探头对准特定深度处的轴向分辨力靶群，设置合适的工作条件，保持靶线图像清晰可见，微动探头，可分开显示为两个回波信号的两靶线之间的最小距离，即为该深度处的轴向分辨力。对于仪器能够显示的所有靶群，均需按此方法逐一进行测量。

2.4 盲区：盲区≤3mm（标称频率＜9MHz）；盲区≤2mm（标称频率≥9MHz）。

将被测设备探头对准盲区靶群，设置合适的工作条件，保持靶线图像清晰可见，调整探头位置，观察距探头表面最近且其后图像能被分辨的那根靶线，该靶线与探头之间的距离为该探头的盲区。

2.5 切片厚度：若适用，切片厚度应符合制造商在随机文件中公布的要求。

将被测设备探头对准散射靶薄层，扫描平面垂直于超声体模声窗，将扫描平面与体模声窗的交线平行于散射靶薄层。设置合适的工作条件，调整扫描平面与散射靶薄层的交线使之定位于特定深度，以电子游标测量散射靶薄层成像的厚度，并计算该深度的切片厚度t。

针对配备的探头，若其探测深度为d，则约在 d/3，d/2，2d/3深度处分别进行切片厚度的测量，取特定深度处散射靶薄层切片厚度的最大值作为该探头的切片厚度。

t=x/tana                                （1）

式中：

t ——切片厚度，mm；

x ——测量值，mm；

a——散射层与声窗的夹角，°。

2.6 横向几何位置精度：针对单阵元旋转探头，横向几何位置精度应≤10%。

# 针对环阵探头和凸阵探头，横向几何位置精度应≤5%。

将被测设备探头对准横向线形靶群，设置合适的工作条件，保持靶群图像清晰可见，利用设备的测距功能，在全屏幕范围内按照横向每 20mm 测量一次距离，再按式（2）计算每 20mm 的误差（%），取最大值作为横向几何位置精度。

若探头的横向视野不大于 40mm，则全屏幕范围内按照横向每 10mm 测量一次距离，再按照式（2）计算每 10mm 的误差（%），取最大值作为横向几何位置精度。

（2）

式中：

G——几何位置精度，%；

M——测量值，mm；

T——实际距离，mm。

2.7 纵向几何位置精度：针对单阵元旋转探头，纵向几何位置精度应≤10%；

针对环阵探头和凸阵探头，纵向几何位置精度应≤5%。

将被测设备探头对准纵向线形靶群，设置合适的工作条件，保持靶群图像清晰可见，利用设备的测距功能，在全屏幕范围内按照纵向每 20mm 测量一次距离，再按式（2）计算每 20mm 的误差（%），取最大值作为纵向几何位置精度。

若探头的纵向视野不大于40mm，则全屏幕范围内按照纵向每 10mm 测量一次距离，再按照式（2）计算每 10mm的误差（%），取最大值作为纵向几何位置精度。

2.8 模拟病灶面积误差：模拟病灶影像误差应≤±20%。

开启被测设备,将探头扫描横向和纵向线性靶群,在规定的设置条件下,保持靶群图像清晰可见。将靶群中心维持在视场的中央,在显示的中央近似等于75%视场范围的区域内绘制封闭的图形(长方形或圆形),测量面积,按式(2)计算误差。

五、编写要点

1、本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。本标准没有采用国际标准。本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。本标准水平为国内先进水平。

2、编写《超声内窥镜校准规范》是根据尽可能从原理和实际应用出发，对于计量特性中探测深度、侧向分辨力、轴向分辨力、盲区、切片厚度、横向几何位置精度、 纵向几何位置精度、模拟病灶影像进行了校准，同时医院也不具备专业的计量检测能力，为此类设备的校准工作提供了依据。

3、超声内窥镜在临床监测方面有着不可替代的优势，发挥着十分显著的社会效益。医疗设备的参数准确性直接影响诊疗的效果，目前我省各级医院所使用的超声内窥镜的技术特性检查尚没有开展，其计量性能长期处于失控状态，造成医疗、临床工程技术人员的疑虑和担忧。制定超声内窥镜校准规范为医疗器械生产厂家提供质量控制技术支持，为医疗器械监管部门提供量值溯源保证，提高医疗机构使用超声内窥镜的应用质量，增强社会的计量和质量意识，为人民群众的健康保驾护航。

六、实验数据结果说明

# 通过对多台超声内窥镜的探测深度、侧向分辨力、轴向分辨力、盲区、切片厚度、横向几何位置精度、 纵向几何位置精度、模拟病灶影像进行的校准，试验合格率100%，说明超声内窥镜校准规范中制定的校准项目和计量特性能够全面的评价超声内窥镜，其技术要求合理，方法可行，可靠。保证了医生临床诊断的可靠，保障了患者的利益。

七、其它需要说明

1、制定本规范既考虑了现有情况，又从技术进步所带来的新的技术问题出发，并力求在较小的校准工作量与较可靠的校准结果间寻求合适的平衡点。

2、由于我们经验和能力所限，还有许多不当之处，希望各位领导、专家提出宝贵意见，共同把《超声内窥镜校准规范》编写得更加完善和科学。

3、《超声内窥镜校准规范》中给出的附录，“校准原始记录”及“校准证书内页（推荐）格式”，是为统一原始记录和证书出具格式而制定的，基本符合实验室认可和计量标准考核的要求。“测量不确定度评定示例”中，对典型测量点进行了不确定度分量的评定以及合成测量标准不确定度和扩展测量不确定度的计算。

八、总结

在本规范的制定过程中，起草小组依据相关标准、相关资料和大量实验数据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，制定完成了超声内窥镜校准规范。本规范制定以实际情况为出发点，体现科学性、合理性、实用性。努力使规范的校准项目、技术要求及校准方法与国家（行业）标准、技术规范相符合。

《超声内窥镜校准规范》起草小组

2026年04月