河南省地方计量技术规范

JJG（豫） XXX-202X

转子秤

Rotor Weighing Instrument

(征求意见稿)

XXXXXXXX发布                           XXXXXXXX实施

河南省市场监督管理局 发布

JJG(豫)XXX-202X

转子秤检定规程

Verification Regulation for

Rotor Weighing Instrument

归 口 单 位 ：河南省市场监督管理局

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托河南省衡器与交通计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目  录

引言	(Ⅱ)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语和计量单位	(1)

3.1  术语	(1)

3.2  计量单位	(2)

4  概述	(2)

5  计量性能要求	(2)

5.1  准确度等级	(2)

5.2  准确度等级、检定分度值和检定分度数的关系	(2)

5.3  最小秤量	(3)

5.4  最大允许误差	(3)

6  通用技术要求	(3)

6.1  计量的安全性	(3)

6.2  指示装置和打印装置	(3)

6.3  计量器具标识	(4)

6.4  检定合格标志	(4)

7  计量器具控制	(4)

7.1  检定用标准器	(4)

7.2  检定条件	(4)

7.3  检定项目	(5)

7.4  检定前的准备工作	(5)

7.5  通用技术要求的检查	(5)

7.6  计量性能检定	(6)

7.7  检定结果的处理	(7)

7.8  检定周期	(7)

附录A  检定记录格式（推荐性）	(8)

附录B  检定证书内页格式（推荐性）	(10)

附录C  检定结果通知书内页格式（推荐性）	(11)

Ⅰ

引  言

本规程依据 JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求进行编写。

本规程为首次发布。

Ⅱ

转子秤检定规程

- 范围

本规程适用于转子秤的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 引用文件

JJG 539 数字指示秤

JJG 99 砝码

JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤）

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 术语和计量单位

3.1  术语

JJF 1181界定的及以下术语适用于本规程。

3.1.1  转子秤 rotor weighing instrument

一种无需对质量类别细分, 利用力矩平衡原理对散状物料进行连续累计称量的自动衡器。

3.1.2  累计分度值 totalization scale interval

转子秤在正常称量方式下,总累计显示器或部分累计显示器以质量单位表示的两个相邻示值的差值,符号为dt。

3.1.3  零点累计误差 zero-point totalized error

转子秤运行时间持续3min时，零点累计的误差值。

3.1.3  最小累计载荷 minimum totalized load

以质量单位表示的量,能保证符合规定的相对误差要求的转子秤的最小累计值,符号为∑min，最小累计载荷为最大流量下1h累计载荷的10%。

3.1.4  最大流量 maximum flowrate

由转子秤测量单元的最大承载能力得出的流量,符号为 Qmax。

3.1.5  最小流量 minimum flowrate

能保证符合规定的相对误差要求的流量测量下限,最小流量应为最大流量的20%，符号为 Qmin。

3.2  计量单位

转子秤使用的计量单位应为国家法定计量单位，包括：千克（kg）、吨（t）、千克/时（kg/h）和吨/时（t/h）。

- 概述

转子秤是一种用于散状物料过程控制和连续累计计量的自动衡器, 广泛应用于水泥生产、化工等行业。转子秤采用平衡杠杆结构，利用力矩平衡原理实现对散状物料的连续精准称重。当粉体物料从进料口进入转子时，圆盘形秤体因一侧有料一侧无料而失衡，失衡引起的力值变动被装在秤体上的传感器检测到，测量仪表根据称重传感器所受载荷和转子的转速计算出物料的瞬时流量，进而通过积分求得物料的累计量。转子秤主要由圆盘形秤体、导向叶片（转子）、称重传感器、测速传感器、驱动装置和测量仪表构成。

- 计量性能要求

5.1  准确度等级

转子秤的准确度等级分为五个级别:0.5级，1级，2级、5级和10级。

5.2  最大允许误差

5.2.1  零点累计的最大允许误差

首次检定、后续检定及使用中检查时，各准确度等级转子秤零点累计的最大允许误差如表1所示。

表1 零点累计的最大允许误差

| 准确度等级 | 载荷质量的百分数 |
| --- | --- |
| 0.5级 | ±0.25% |
| 1级 | ±0.50% |
| 2级 | ±1.00% |
| 5级 | ±2.50% |
| 10级 | ±5.00% |

5.2.2  物料检定时的最大允许误差

各准确度等级转子秤在物料检定时的最大允许误差如表2所示。

表2 物料检定时的最大允许误差

| 准确度等级 | 累计载荷质量的百分数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定、后续检定 | 使用中检查 |
| 0.5级 | ±0.25% | ±0.50% |
| 1级 | ±0.50% | ±1.00% |
| 2级 | ±1.00% | ±2.00% |
| 5级 | ±2.50% | ±5.00% |
| 10级 | ±5.00% | ±10.00% |

5.4  重复性

当试验条件相同且物料量大致相等时,在实际相等的流量下获得的几个称量结果的相对误差的差值应不超过表1相应准确度等级最大允许误差的绝对值。

- 通用技术要求

6.1  计量的安全性

转子秤不应有任何易于欺骗性使用的特征。不允许使用者自行调整的装置，应采取防护措施，对直接影响到秤的量值的部位应加铅封。

6.2  指示装置和打印装置

转子秤的指示装置和打印装置应以简单并列的方式给出示值，称量结果应可靠、简明、清晰，且具有相应的质量单位名称或符号。

指示装置应有一个开机显示自检程序，使操作人员有足够的时间观察到指示装置的所有相关符号指示是否正常。

对于给定载荷，数字指示和打印装置的指示应一致。

6.3  计量器具标识

6.3.1  计量器具标识的内容：

- 计量器具型式批准标志和编号（若适用）；

- 转子秤的名称、规格（型号）、出厂编号；

- 制造单位名称；

- 准确度等级；

- 累计分度值，可用dt=…的形式表示；

- 最大流量，可用Qmax：…的形式表示；

- 最小流量，可用Qmin：…的形式表示；

- 温度范围，可用…℃～…℃的形式表示；

- 供电电压，可用…V的形式表示；

- 需要限制场合的特殊说明（若适用）。

6.3.2  计量器具标识的标注

计量器具标识应标注在转子秤的明显易见的位置，可标注在转子秤的铭牌上也可标注在转子秤自身不可拆卸的部分上，标识应清晰可辨、牢固可靠。

6.4  检定标记

对检定标记的要求如下：

- 不破坏标记就无法将其拆下；

- 标记容易固定；

- 使用中不必移动车载秤或其防护装置就可以看到标记；

- 使用自粘型标记时，应保证标记能持久保存。

- 计量器具控制

7.1  检定用标准器

检定用的标准器包括控制衡器和标准砝码，用来确定每次检定载荷质量的约定真值。

7.1.1  控制衡器

控制衡器的误差应不超过5.2中表1规定的首次检定的最大允许误差的1/3。如果没有一台具有足够高分辨力的控制衡器，则可使用下面的方法得到具有较高分辨力的控制衡器。

a）若控制衡器分度值d过大，控制衡器本身具有细分装置，可采用细分分度值的方法确定化整误差，细分装置的分度值dx应不大于控制衡器分度值的1/5，即dx≤0.2d；

b）若控制衡器分度值d过大，且控制衡器本身不具有细分装置，可采用闪变点方法来确定化整误差。闪变点方法如下：

对于某一载荷L，记录其示值I。连续加放相当于0.1d的附加砝码，直到示值明显增加1个分度值d，变为（I+d）。此时，加到承载器上的附加砝码为ΔL。

可用公式（1）得到化整前的示值P：

P=I+0.5d-∆L                          （1）

式中：

P    化整前的示值，kg或t；

I    示值，kg或t；

ΔL    附加砝码质量，kg或t。

7.1.2  标准砝码

标准砝码应符合JJG 99规程的计量要求，砝码的最大允许误差不超过被检转子秤对于此载荷最大许误差的1/3。

7.2  检定条件

7.2.1  环境条件

检定应在稳定的环境下进行，振动、气流等影响量不得对测量结果产生影响，环境温度：-10℃～+40℃，环境湿度（相对湿度）：≤85％。

7.2.2  其它条件

检定应由相应的计量技术机构在转子秤安装现场进行。无论是以检定为目的还是实际使用，转子秤的操作程序都是相同的，要保证检定工作可靠且方便地进行，而不必改变正常的运行状态。

检定时，计量技术机构可要求申请人提供搬运设备和相关人员，但应尽量避免不必要的物力投入。

7.3  检定项目

转子秤的首次检定、后续检定和使用中检查项目见表2。

表2 检定项目一览表表

| 序号 | 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术要求 | 计量的安全性 | + | + | + |
| 2 |  | 指示装置和打印装置 | + | + | - |
| 3 |  | 计量器具标识 | + | + | - |
| 4 |  | 检定标记 | + | + | + |
| 5 | 零点累计误差 |  | + | + | + |
| 6 | 物料检定误差 | 最大给料流量 | + | - | - |
| 7 |  | 最小给料流量 | + | - | - |
| 8 |  | 中间给料流量 | + | - | - |
| 9 |  | 常用给料流量 | - | + | + |
| 10 | 重复性 |  | + | + | + |

7.4  通用技术要求的检查

采用目测的方法，对计量的安全性、指示装置和打印装置、计量器具标识和检定标记进行检查，计量的安全性应符合6.1的规定，指示装置和打印装置应符合6.2的规定，计量器具标识应符合6.3的规定，检定标记应符合6.4的规定。

7.5  零点累计误差

7.5.1  检定方法

在转子秤正常工作情况下，将转子秤置零并记下置零开始时的数值I1，然后关闭自动置零功能，让转子秤运行3 min，然后停止运行，记录示值I2。若转子秤无法置零，I1和I2分别为测试开始和结束时的示值累计值。

7.5.2  零点累计误差计算

根据公式（2）计算误差：

∆I=I2-I1                               （2）

式中：

∆I    零点累计误差，kg或t；

I1    开始示值，kg或t；

I2    结束示值，kg或t。

检定结果应符合5.2表1中相应准确度等级规定的最大允许误差要求。

7.6  物料检定误差

7.6.1  一般检定要求

a）在转子秤预期的正常使用条件下进行；

b）在检定前，转子秤及相关设备应运行至少15 min；

c）所用检定物料应为转子秤预期运行的物料；

d）物料应妥善保存和输送以防缺失；

e）每次检定所用物料量不应少于最小累计载荷（∑min）；

f）检定前检查置零装置，必要时将转子秤置零。

7.6.2  检定次数

首次检定时，在最大流量、中间给料流量和最小流量下分别进行1组检定，每组进行3次。

后续检定和使用中检查时，在客户常用给料流量进行1组检定，每组进行3次。

7.6.3  物料检定误差计算

每次检定时，用控制衡器称量出一批物料的质量L（若在物料通过转子秤之前不方便确定物料的质量，也可在物料通过转子秤之后称量所使用物料的质量），将该批物料完全通过转子秤，完成一次检定后，记录物料累计质量值I，并根据公式（2）计算误差：

E=I-LL×100%                               （3）

式中：

E    相对误差，%；

I    物料累计质量值，kg或t；

L    载荷质量，kg或t。

检定结果应符合5.2表2中相应准确度等级规定的最大允许误差要求。

7.7  重复性

在中间给料流量或常用给料流量下进行1组检定，每组进行3次，每次检定所用物料量不应少于最小累计载荷（∑min）。为了“重复性”检定数据的一致性，构成一组的3次检定应基本上是相同的累计载荷。

可直接使用物料检定时相应流量下的数据，按公式（3）计算：

ER=Emax-Emin                        （4）

式中：

ER    转子秤物料检定重复性，%；

Emax    转子秤每组3次试验误差的最大值，%；

Emin    转子秤每组3次试验误差的最小值，%。

重复性检定结果不超过5.2表2中相应准确度等级规定的首次检定时最大允许误差的绝对值。

7.8  检定结果的处理

经检定合格的转子秤发给检定证书；经检定不合格的转子秤发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

7.9  检定周期

转子秤的检定周期一般不超过1年。

附录A

检定记录格式

（推荐性）

A.1  被检仪器信息

| 申请者名称 |  |  | 委托人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者地址 |  |  | 电 话 |  |
| 名称 |  | 型号/规格 |  |  |
| 分度值 |  | 出厂编号 |  |  |
| 准确度等级 |  | 生产厂家 |  |  |

A.2  标准装置及标准器信息

| 名称 | 编号 | 测量范围 | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 | 溯源机构 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.3  检定条件信息

| 技术依据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | ℃ |  | 环境湿度 | ％RH |  |
| 地 点 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |
| 结 论 |  |  | 周 期 | 年 |  |
| 检定员 |  | 核验员 |  | 核验日期 |  |

A.4  通用技术要求检查记录

| 检查项目 | 是否符合要求 |
| --- | --- |
| 计量的安全性 | □符合 □不符合 |
| 指示装置和打印装置 | □符合 □不符合 |
| 计量器具标识 | □符合 □不符合 |
| 检定合格标志 | □符合 □不符合 |

A.5  零点累计误差

| 开始示值 | 结束示值 | 误差 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |

A.6  物料检定误差

| 给料流量 | 转子秤示值 | 控制衡器的载荷 | 误差 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.7  重复性

| 给料流量 | 转子秤示值 | 控制衡器的载荷 | 误差 | 重复性 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B

检定证书内页格式

（推荐性）

证书编号：××××××－××××

| 检定机构授权说明： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定地点及其环境条件： 地 点： 温 度： 相对湿度： 其他： |  |  |  |  |
| 检定使用的计量标准装置和标准器： 名 称 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 测量范围 有效期至 证书编号 |  |  |  |  |

| 检定项目 |  | 检定结果（ ） | 最大允差（ ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用技术要求的检查 |  | □符合 □不符合 | / |
| 物料检定 累计称量 | 最大给料流量 |  |  |
|  | 最小给料流量 |  |  |
|  | 中间给料流量 |  |  |
|  | 常用给料流量 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附录C

检定结果通知书内页格式

（推荐性）

内容同附录B，并注明不合格项目。