河南省地方计量检定规程

JJG（豫） XXXX-2025

辛烷值测定仪

Octane Number Meters

2025XXXX发布                           2025XXXX实施

河南省市场监督管理局发布

JJG（豫）XXXX—2025

辛烷值测定仪检定规程

Verification Regulation of

Octane Number Meters

归 口 单 位：河南省市场监督管理局

起 草 单 位：河南省计量测试科学研究院

本规范委托河南省市场监督管理局负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

引言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语	（1）

4 概述	（1）

5 计量性能要求	（1）

6 通用技术要求	（1）

7 计量器具控制	（2）

7.1检定条件	（2）

7.2检定项目	（2）

7.3检定方法	（2）

7.4检定结果的处理	（3）

7.5检定周期	（4）

附录A 检定原始记录参考格式	（5）

附录B 检定证书/检定结果通知书内页参考格式	（6）

# 引 言

本规范的编写是以JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》为基础和依据，同时参考了GB/T 5487-2015《汽油辛烷值的测定 研究法》、GB/T 503-2016《汽油辛烷值的测定 马达法》的部分内容，对JJG（豫）131-2001《辛烷值测定机》进行修订的。

与JJG（豫）131-2001《辛烷值测定机》相比，主要技术变化如下：

——修改了规程名称

——引言中，修改完善了引用文件的编号和年号，增加了引言的内容描述

——范围和概述中，删除了便携式辛烷值测定仪的描述

——明确发动机转速误差为MPE:±1%

——计量器具控制中转速表由原来的0.05级改为0.1级

——辛烷值示值误差由原来的±1.2 RON改为0.5 RON/MON

——辛烷值示值误差测量次数由3次改为2次

——辛烷值重复性由原来的重复测量6次改为测量2次

——辛烷值重复性计量性能指标由原来的±0.5 RON/改为0.2 RON/MON

——增加了马达法辛烷值测定仪的计量性能要求

——删除了台式辛烷值机的标定允差检定项目

——删除了计量器具控制中甲苯、异辛烷和正庚烷等检定用设备

——删除原附录A和附录B

本规程的历次版本发布情况为：

——JJG（豫）131-2001。

辛烷值测定仪检定规程

# 1 范围

本规程适用于研究法、马达法测定燃料油辛烷值的仪器的首次检定、后续检定和使用中检查（以下称为辛烷值测定仪）。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 5487-2015《汽油辛烷值的测定 研究法》

GB/T 503-2016《汽油辛烷值的测定 马达法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

# 3术语

3.1 辛烷值 octane number

## 在标准发动机试验或行车试验中通过与标准燃料比较得到的抗爆性能的数字指标。

3.2 爆震强度 knock intensity

爆震程度的度量。

# 4 概述

辛烷值测定仪（以下简称仪器）是用于测定燃料油辛烷值测定的仪器，其工作原理是在使用标准CFR（合作燃料研究组织）发动机，在一定转速条件下，通过比较待测试样与正标准燃料的爆震强度得到的抗爆性能的数字指标即为试样的辛烷值，主要有研究法测定仪和马达法测定仪两种。其由进样系统、燃烧系统、信号采集系统和信号处理及显示系统等组成，结构示意图如图 1 所示。

图 1 辛烷值测定仪结构示意图

# 5计量性能要求

## 计量性能要求见表1。

| ## 表 1 计量性能要求 |  |
| --- | --- |
| ## 检定项目 | ## 计量性能要求 |
| 发动机转速误差 | MPE:±1% |
| 辛烷值示值误差 | MPE：±0.5（RON/MON） |
| 辛烷值重复性 | ≤0.2（RON/MON） |

# 6  通用技术要求

## 6.1  外观要求

6.1.1 仪器应具有仪器名称、型号、出厂编号、制造厂家、出厂日期和电源电压等标识。

## 6.1.2 仪器应平稳地安放在洁净无尘、光线充足、无强电磁场干扰的场所。

## 6.1.3 仪器应各调节旋钮、按键、开关、指示灯工作正常。

# 7计量器具控制

## 计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

# 7.1  检定条件

# 7.1.1    环境条件

7.1.1.1  环境温度：（10~30）℃。

7.1.1.2  相对湿度：40%RH~80％RH。

# 7.1.2  计量标准及配套设备

7.1.2.1  标准物质：

国家计量行政部门批准的有证标准物质。

研究法辛烷值标准物质，扩展不确定度不大于0.1RON, k＝2;

马达法辛烷值标准物质，扩展不确定度不大于0.1RON, k＝2。

7.1.2.2  转速表：测量范围（0～9999）r/min，0.1级。

7.1.2.3  玻璃量器，A级。

7.1.2.4  电子秒表，分辨力不大于0.1s。

7.2  检定项目

检定项目如表2所示

表2 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | + | + | + |
| 发动机转速误差 | + | + | - |
| 辛烷值示值误差 | + | + | + |
| 辛烷值重复性 | + | + | + |
| 注：“+”为需要检定项目，“-”为不需要检定项目 |  |  |  |

7.3 检定方法

7.3.1 外观检查

外观按照6.1要求进行外观检查。

7.3.2 仪器准备

检查仪器冷却液液位、润滑油液位，打开机油加热控制器，打开冰塔或空气制冷设备，确保测定仪具备正常开机条件。

7.3.3 发动机转速误差

调整测定仪至正常工作状态，设定发动机转速（研究法测定仪设置为600r/min、马达法测定仪设置为900r/min） ，用转速表测量发动机转速，每隔 1min 测量一次，共测量 3 次，按公式（1）计算转速误差。

（1）

式中：∆R─发动机转速误差，%

R─3次测量值的平均值，r/min

R0─发动机转速设定值，r/min。

7.3.5 辛烷值示值误差

选择常用工作范围内低、中、高点三种辛烷值标准物质，加入到进样系统，记录测量值，重复测量2次，按式（2）计算测量误差并作为仪器的辛烷值测量误差。

（2）

式中：∆C─示值误差，RON/MON

C─2次测量值的平均值，RON/MON

Cs─辛烷值标准物质的标准值，RON/MON。

7.3.6 辛烷值重复性

辛烷值重复性与示值误差同时进行，过程同 7.2.3，按公式（3）计算研究法辛烷值重复性

（3）

式中：δ—辛烷值重复性；

Cmax—两次测量辛烷值结果的最大值，RON/MON；

Cmin—两次测量辛烷值结果的最小值，RON/MON。

7.4 检定结果的处理

按本规程的规定和要求检定合格的仪器，发给检定证书；检定不合格的仪器，发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

7.5 检定周期

仪器的检定周期一般不超过1年。

附录A                    检定原始记录参考格式

证书编号：

| 计量器具名称 |  | 申请者名称 |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者地址 |  | 型号 |  | 厂家 |  |  | 编号 |  |  |  |
| 样品外观检查 | 检校前 | □正常 □不正常 |  |  | 检校后 |  | □正常 □不正常 |  |  |  |
| 检定日期 |  | 样品接收日期 |  |  | 下次检定日期 |  |  |  |  |  |
| 检定技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度(℃) |  | 环境湿度(%RH) |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 主标准器名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 |  |  | 证书编号 |  | 溯源机构 |  |  | 有效期至 |
| 仪器设备使用记录 | 使用前记录 |  |  |  | 使用后的记录 |  |  |  |  |  |
| 现场检定地点 |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |  |  | 核验时间 |  |  |  |  |

1 .外观检查：

2.发动机转速误差：

| 发动机转速设定值 (r/min) | 测量值(r/min) |  |  | 平均值 (r/min) | 发动机转速误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

3.辛烷值示值误差及重复性：

| 标准值 | 测量值 |  | 平均值 | 示值误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  |

附录B

检定证书/检定结果通知书内页参考格式

B.1   检定证书/检定结果通知书第2页

证书编号XXXXXXXXX-XXXX

| # 检定机构授权说明： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 检定环境条件及地点： |  |  |  |  |
| # 环境温度 | # ℃ | # 地点 |  |  |
| # 湿度 | # %RH | # 其他 |  |  |
| # 检定所用的计量标准装置 |  |  |  |  |
| # 名称 | # 测量范围 | # 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | # 计量标准证书编号 | # 有效期至 |
| # 检定使用的标准器(含标准物质）/主要配套设备 |  |  |  |  |
| # 名称 | # 测量范围 | # 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | # 证书编号 | # 有效期至 |

第X页 共X页

B.2   检定证书第3页

证书编号XXXXXXXXX-XXXX

检 定 结 果

序号; 检定项目; 技术要求; 检定结果. 1; 外观检查. 2; 发动机转速误差. 3; 辛烷值示值误差. 4; 辛烷值重复性. 以下空白

声明：×××××。

# 第X页 共X页

B.3   检定结果通知书第3页

证书编号XXXXXXXXX-XXXX

检 定 结 果

序号; 检定项目; 技术要求; 检定结果. 1; 外观检查. 2; 发动机转速误差. 3; 辛烷值示值误差. 4; 辛烷值重复性. 附加说明 说明检定结果不合格项 以下空白

声明：×××××。

第X页 共X页

JJG（豫）XXX—2025