JJG ××××(××××
JJF（豫） XXXX - 2026

[image: image1.wmf]0

X

X

E=

-

[image: image31.png]


                               
河南省地方计量技术规范
                    JJF（豫） XXXX-2026

钢丝绳探伤仪校准规范

Calibration Specification for the Wire Rope Flaw Detectors 

(征求意见稿)
  XXXX(XX(XX发布                           XXXX(XX(XX实施
河南省市场监督管理局 发布
钢丝绳探伤仪校准规范

Calibration Specification for the Wire Rope Flaw Detectors
JJF(豫) XXX-XXXX

     归 口 单 位：河南省市场监督管理局
起 草 单 位：河南省计量测试科学研究院
     参加起草单位：洛阳泰斯特探伤技术有限公司
本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

唐  盟（河南省计量测试科学研究院）
         齐  芳（河南省计量测试科学研究院）
刘  辉（河南省计量测试科学研究院）
毛  哲（河南省计量测试科学研究院）

        参加起草人：

崔洛平（洛阳泰斯特探伤技术有限公司）

高胤超（河南省计量测试科学研究院）

目 录

II

引  言

1

1 范围

1

2 引用文件

1

3 术语和计量单位

1

3.1  术语

2

3.2  计量单位

2

4  概述

2

5  计量特性

3

6 校准条件

3

6.1  环境条件

3

6.2  测量标准及其他设备

3

7  校准项目和校准方法

3

7.1  校准项目

3

7.2  校准方法

3

7.2.1  外观检查

4

7.2.2  灵敏度

4

7.2.3  LMA示值误差

4

7.2.4  LMA重复性

4

7.2.5  定位误差

5

7.2.6  磁感应强度

5

8 校准结果表达

6

9 复校时间间隔

7

附录A 

 HYPERLINK \l _Toc7229 钢丝绳探伤仪校准用标准试样技术要求

8

附录B

 HYPERLINK \l _Toc14286 校准原始记录格式

10

附录C 

 HYPERLINK \l _Toc22572 校准证书内页格式

附录D 12

测量不确定度评定示例




引  言
本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求编制。

计量特性及校准方法的编写主要参考了GB/T 26832—2011 《无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件》，GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》，MT/T 《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》等。
本规范为首次发布。

钢丝绳探伤仪校准规范
1 范围

本规范适用于采用漏磁、磁通原理检测铁磁性钢丝绳局部损伤和金属横截面积损失类型缺陷的钢丝绳探伤仪的校准。
2 引用文件

本规范引用了下列文件：

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

JJF 2235-2025《永磁式磁场源校准规范》

GB/T 21837—2023《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》

GB/T 26832—2011《无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件》

GB/T 8706—2017《钢丝绳 术语、标记和分类》

GB/T 20118—2017《钢丝绳通用技术条件》
GB/T 20737—2006《无损检测 通用术语和定义》
MT/T 970—2005《钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则》

ASTM E1571—25  Standard Practice for Electromagnetic Examination of Ferromagnetic Steel Wire Rope

3 术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  局部损伤 local flaw；LF
钢丝绳中的不连续，诸如断丝、钢丝的蚀坑、较深的钢丝绳磨损或其他钢丝绳局部物理状态的退化等。
3.1.2  金属横截面积损失 loss of metallic cross-sectional Area；LMA

钢丝绳上特定区域中材料（质量）缺损的相对度量，以百分比表示。
注：LMA是通过比较检测点与钢丝绳上象征最大金属横截面积的基准点（仪器测量）来测定的。
3.1.3  局部损伤检测灵敏度 LF testing sensitivity

仪器能够检测出的最小局部损伤。

3.1.4  金属横截面积损失检测灵敏度LMA testing sensitivity

仪器能够检测出的最小金属横截面积损失。

3.1.5  金属横截面积损失示值误差 LMA error of indication

在仪器量程范围内，仪器测量的金属横截面积损失值减去金属横截面积损失实际值。

3.2  计量单位 

3.2.1  磁感应强度的单位名称：毫特斯拉；符号：mT。
3.2.2  长度的单位名称：毫米；符号：mm。
4  概述

钢丝绳探伤仪一般由探头（包含磁化单元、磁敏传感器和测距单元等）、信号处理单元、信号显示（报警）单元及信号储存（分析）单元构成。主要由磁化单元（永磁体或直流线圈）对铁磁性钢丝绳进行均匀磁化，通过磁敏传感器检测缺陷引起的磁场变化并将其转换为电压信号，信号经处理单元放大处理后，结果以报警、波形或其他的方式被显示，记录。探伤仪通常采用磁通和漏磁两种检测原理。其中，磁通原理通过测量轴向总磁通变化，实现钢丝绳金属横截面积损失（LMA）测量，用于检测磨损、锈蚀等整体截面变化；漏磁原理通过捕捉缺陷产生的漏磁信号，用于识别不连续性、断丝等局部损伤（LF）缺陷。

钢丝绳探伤仪可采用单一检测原理或同时集成两种原理工作，能够综合判定钢丝绳LMA与LF缺陷，为钢丝绳安全评定及报废判定提供技术依据。

5  计量特性

5.1  灵敏度

5.1.1  LF通道，两个断丝信号能够可靠检出，且两个连续断丝的显示为两个分离的信号振幅，信号振幅至少是基础信号的2倍。
5.1.2  LMA通道，断丝信号能够可靠检出，且信号振幅至少是基础信号的2倍。
5.2  LMA示值误差

不超出±0.5%。

5.3   LMA重复性
不大于0.2%。
5.4  定位误差

 缺陷位置的定位误差不超出±1.0%。

5.5  磁感应强度

恒流电磁线圈式磁化单元的磁感应强度不超过标称值的±5%；永磁式磁化单元的磁感应强度不超过标称值的±10%。标称值未知的，以首次校准结果为准。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。
6 校准条件

6.1  环境条件
6.1.1  环境温度：15℃~25 ℃；

6.1.2  相对湿度：≤80%；

6.1.3  电源电压：(220±22)V，频率：(50±1)Hz；

6.1.4  远离强磁场、高频设备等电磁干扰源。
6.2  测量标准及其他设备


6.2.1  钢丝绳探伤仪校准用标准试样：

包括灵敏度标准试样和LMA标准试样，应符合附录A的要求。
6.2.3 特斯拉计

测量范围1mT~2.5T，最大允许误差±1.0%。
6.2.4 钢卷尺

测量范围（0~5）m，最大允许误差±0.2mm。
7 校准项目和校准方法

7.1  校准项目
校准项目见表1。
表1 校准项目一览表

	序号
	项目名称
	技术要求条款
	校准条款
	适用范围

	1
	灵敏度
	5.1
	7.2.2
	LF/LMA功能

	2
	LMA示值误差
	5.2
	7.2.3
	仅适用于LMA功能

	3
	LMA重复性
	5.3
	7.2.4
	仅适用于LMA功能

	4
	定位误差
	5.4
	7.2.5
	全部

	5
	磁感应强度
	5.5
	7.2.6
	全部


7.2  校准方法
7.2.1  外观及功能性检查
目视检查和手动操作。
7.2.1.1  仪器结构完好，无松动的铁磁性零部件，接插件连接牢固,不应沿轴线移动或旋转；导向装置转动顺畅，无卡滞；探头内部应清洁、无油污、无破损及明显磨损；表面涂层不应有脱落、锈蚀、划伤等缺陷。
7.2.1.2  仪器铭牌、标识应清晰完整，包含名称、型号、生产单位、出厂编号、适用绳径范围、检测速度范围等信息。
7.2.1.3  被检设备探头检测孔的直径应大于该规格探头所测钢丝绳直径的上限。

7.2.1.4  仪器开机正常，屏幕显示清晰，指示灯、按键功能正常，自检功能有效，LF、LMA通道工作正常，波形显示稳定，报警功能可靠。
7.2.2  灵敏度

在仪器标称的检测速度范围内,控制探头匀速通过灵敏度标准试样上的缺陷位置。
LF通道应选用LF灵敏度标准试样校准，对于断丝断口宽度大于1.5mm或满足客户要求的两处缺陷损伤，LF检测信号能可靠检出，并满足5.1.1的规定要求；

LMA通道校准应选用LMA灵敏度标准试样，断丝断口大于25mm或满足客户要求的缺陷损伤，LMA检测信号能可靠检出，并满足5.1.2的规定要求。

双功能的探伤仪设备应分别进行两个通道的灵敏度校准。

7.2.3  LMA示值误差

7.2.3.1  LMA的校准应选择包含1%、3%、5%、10%、15%、20% 的标准试样，根据实际需要选择校准点，一般不少于3个点。
7.2.3.2  按照仪器标定步骤,在LMA标准试样没有损伤的位置进行标定,标定完成后启动仪器匀速检测,每个校准点测量不少于3次,记录LMA的测量值。按公式（1）计算LMA示值误差。

                                
[image: image32.png]


                               （1）
式中：

E—LMA示值误差，%；


[image: image2.wmf]X

—3次测量示值的平均值，%；

X0—对比试样标准LMA值，%。

7.2.3  根据仪器具体情况，LMA示值校准也可选用钢条束标准试样进行校准。选择合适横截面积的钢条束放入探头中心，按照仪器标定步骤标定仪器，沿探头轴向拔出相应数量的钢条，记录仪器测量的LMA值，至少重复测量3次，按公式（1）计算示值误差。

7.2.4  LMA重复性

LMA重复性按公式（2）计算。

                            
[image: image3.wmf]69

.

1

)

(

)

(

=

min

max

i

i

X

X

V

-

​                     （2）
式中：

V—LMA重复性；

（Xi）max—探伤仪在第i校准点测量的最大值，%；

（Xi）min—探伤仪在第i校准点测量的最小值，%；

取上述校准点最大示值重复性作为校准结果。

7.2.5  定位误差

选择合适长度钢丝绳标准试样，按照仪器标定步骤选取无缺陷的位置标定零点，距端部应不小于1m，确保探头与钢丝绳标准试样同轴，用钢卷尺测量标定零点至缺陷中心位置的距离L0，启动仪器沿钢丝绳标准试样轴向匀速移动，记录软件显示缺陷位置Li，按公式（3）计算定位误差。
                                
[image: image4.wmf]%

100

0

0

i

´

-

=

L

L

L

d

                                          （3）
式中：

δ—钢丝绳探伤仪的定位相对误差；

Li—探伤仪测量的移动距离，cm；

L0—标定零点至缺陷中心位置的实际距离，cm。

7.2.6  磁感应强度

在仪器待机状态下，将特斯拉计的探头置于磁化单元中心位置（永磁铁测量时，探头应贴近磁铁内圆弧中心），探头须与磁力线垂直，稳定后读取特斯拉计示值，重复测量3次。按公式(4)计算磁感应强度的示值相对误差。


[image: image5.wmf]%

100

0

´

-

=

B

B

B

Δ

B

                         （4）
式中:

ΔB—磁感应强度示值相对误差;

B0—标称磁感应强度，mT;


[image: image6.wmf]B

—特斯拉计3次测量值的平均值，mT。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A 

钢丝绳探伤仪校准用标准试样技术要求

A.1 标准试样制作要求 

标准试样可选用钢丝绳或钢条制作。人工缺陷应采用外层去除的方法形成平断口，典型断口长度应为1.5 mm、3 mm、6 mm、12 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm、400 mm和800 mm。断口尺寸偏差不超出±0.1mm，试样长度应不小于2.5m，断口间距为760mm，距钢丝绳端部应不小于1.2m。标准试样应表面光滑、无变形、无其他缺陷。标准试样应制作多组，校准时选择的结构直径应用与被校仪器适用范围匹配。

A.2  灵敏度标准试样
A.2.1  LF灵敏度标准试样

宜采用钢丝绳制作，含两处独立断丝缺陷，缺陷间隔等于钢丝绳直径且不大于50mm，断丝宽度不小于1.5mm或满足客户要求，断丝的金属横截面积损失（LMA）不小于1%。
A.2.2  LMA灵敏度标准试样

宜采用钢丝绳制作，缺陷断丝宽度不小于25mm，断丝的金属横截面积损失（LMA）不小于1%。

A.3  LMA标准试样
A.3.1  LMA钢丝绳标准试样

断口宽度不小于25mm，断丝的金属横截面积损失（LMA）校准值应包含1%、3%、5%、10%、15%、20%或者满足客户实际需求。LMA最大允许误差应不超出±0.2%。LMA标准试样也可以用等效钢丝绳横截面积的钢条制作。
A.3.2  LMA钢条束标准试样
由多条单根钢条组成的钢条束，等效模拟钢丝绳横截面积。通过插拔一定数量的钢条来模拟由磨损、腐蚀或断丝等造成的钢丝绳中的金属横截面积损失。钢条应粗细均匀，表面光滑无缺陷，单根钢条直径不小于1.6 mm，长度不小于1.0 m，可模拟LMA 校准点包括1%、3%、5%、10%、15%、20%或者满足客户实际需求。
附录B 

校准原始记录格式

证书编号： 

	委托单位
	
	地址
	

	仪器名称
	
	型号/规格
	

	生产厂商
	
	出厂编号
	

	准确度等级/

不确定度/

最大允许误差
	
	唯一性标识
	

	校准时使用的标准器

	名称
	型号
	测量范围
	准确度等级/

不确定度/

最大允许误差
	出厂编号
	溯源机构
	证书编号/
有效期至

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	校准依据
	

	校准地点
	
	校准日期
	

	温度(℃)
	
	相对湿度(%)
	

	校准结论及说明：

测量结果扩展不确定度：

建议下次校准时间为：XXXX年XX月XX日之前


	1.外观及功能性检查
	

	2.灵敏度
	LF通道
	

	
	LMA通道
	

	3.LMA示值误差

	LMA标准值
	测量结果
	平均值
	示值误差
	扩展不确定度（k=2）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4 .LMA重复性

	测量结果
	重复性

	
	

	5.定位误差

	实际距离/ m
	仪器测量距离/m
	误差

	
	
	

	
	
	

	6.磁感应强度

	标称值/mT
	实测值/mT
	平均值/mT
	示值误差
	扩展不确定度（k=2）

	
	
	
	
	


校准员：                 核验员：                核验日期：
附录C 
校准证书内页格式
证书编号 XXXXXX-XXXX
	校准机构授权说明

	校准环境条件及地点：

	温    度
	℃
	地   点
	

	相对湿度
	% 
	其   它
	

	校准所依据的技术文件（代号、名称）：



	校准所使用的主要测量标准：

	名  称
	测量范围
	不确定度/

准确度等级/

最大允许误差
	溯源机构
	证书编号/

有效期至

	
	
	
	
	


注：

1. XXXXX仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

2.本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3.未经实验室书面批准，不得部分复印证书。
第X页 共X页

证书编号： XXXX-XXXX

校 准 结 果

	1 外观及功能性检查：

2 灵敏度：
3  LMA示值误差：
标准值

%
示值误差

%
扩展不确定度U（k=2）
4  LMA重复性：

5 定位误差：

6 磁感应强度：

标称值

mT
测量均值

mT
示值误差

扩展不确定度Urel（k=2）


	敬告：

被校准仪器修理后，应立即进行校准。

在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。

根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下    个月校准一次。


校准员：                                           核验员：

第X页 共X页

附录D

测量不确定度评定示例

D.1磁感应强度示值误差测量不确定度评定示例

D.1.1 测量条件及方法

环境条件:环境温度为20℃，相对湿度为58%。

测量标准:特斯拉计计，最大允许误差为±1%。

被测对象:钢丝绳探伤仪（永磁体），其标称值500mT。

d）测量方法:按规范7.2.6进行.
D.1.2 测量模型

磁感应强度示值误差的测量模型为:
[image: image7.wmf]B

B

B

Δ

B

-

=

0


各输入量的灵敏度系数计算如下：


[image: image8.wmf]2

0

)

(

B

B

B

Δ

B

c

B

-

=

¶

¶

=



[image: image9.wmf]B

B

Δ

B

c

B

1

)

(

0

0

=

¶

¶

=


D.1.3 测量不确定度主要来源

磁感应强度示值误差的测量不确定度的主要来源包括:

D)由测量重复性引人的不确定度分量u1;

b)由特斯拉计测量磁场引人的不确定度分量u2;
c)由探头放置位置偏差引人的不确定度分量u3。
D.1.4 标准不确定度的评定

D.1.4.1测量重复性引入的不确定度分量

采用A类评定，在重复性条件下，用特斯拉计单独测量10次，获得的数据如表D.1所示：
表D.1 重复性测量数据

	磁感应强度标称值（mT）
	500mT

	磁感应强度实测值（mT）
	1
	492.41

	
	2
	496.23

	
	3
	488.45

	
	4
	495.42

	
	5
	490.49

	
	6
	498.20

	
	7
	486.23

	
	8
	493.58

	
	9
	491.72

	
	10
	497.03

	平均值
[image: image10.wmf]B

（mT）
	492.98


依据贝塞尔公式，
[image: image11.wmf](

)

1

2

1

-

-

=

å

=

n

B

B

S

n

i

i

=3.87 mT 
实际校准中取3次测量平均值，则有重复性引入的标准不确定度为


[image: image12.wmf]=

=

3

/

1

S

u

2.23 mT
D.1.4.2 由标准器最大允许误差引人的不确定度分量

特斯拉计其最大允许误差为±1%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k=
[image: image13.wmf]3

，则:
[image: image14.wmf]mT

89

.

2

3

/

mT

5

2

=

=

u


D.1.4.3   由探头放置位置偏差引入的不确定度

   特斯拉计探头放置引入的不确定度相对值估计为0.5%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k=
[image: image15.wmf]3

，则
[image: image16.wmf]mT

44

.

1

3

/

mT

5

.

2

3

=

=

u


D.1.5标准不确定度分量汇总

表D.2 标准不确定度分量汇总表

	标准不确定分量ui
	不确定度来源
	标准不确定度分量

mT

	u1
	测量重复性
	2.23

	u2
	特斯拉计最大允许误差
	2.89

	u3
	探头放置位置偏差
	1.44


D.1.6 合成标准不确定度

各个不确定度分量不相关，则合成标准不确定度为


[image: image17.wmf]2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

2

0

44

.

1

89

.

2

23

.

2

98

.

492

500

)

(

)

(

)

(

+

+

=

+

+

=

=

u

u

u

B

B

B

u

B

c

Δ

u

B

=0.81%
D.1.7扩展不确定度

取k=2，扩展不确定度为：
[image: image18.wmf]%

7

.

1

)

(

2

rel

»

´

=

B

Δ

u

U


D.2 金属横截面积损失（LMA）示值误差校准的不确定度评定示例

D.2.1 测量条件及方法

D)环境条件:环境温度为20℃，相对湿度为58%。

b)测量标准:LMA校准模块，最大允许误差为±0.2%。

c)被测对象:钢丝绳探伤仪，型号：TS-X1350CH，测量范围：（Φ30mm~Φ50mm）。

d）测量方法:按照仪器标定步骤,在LMA标准试样没有损伤的位置进行标定,标定完成后启动仪器匀速检测,选取LMA标准值为3%的校准点，重复测量10次,记录LMA的测量值。

D.2.2 测量模型

LMA示值误差的测量模型为：
[image: image19.wmf]0

X

X

E=

-

 

灵敏系数：
[image: image20.wmf]1

1

=

¶

¶

=

X

E

c

，
[image: image21.wmf]1

0

2

-

=

¶

¶

=

X

E

c


D.2.3 测量不确定度主要来源

LMA示值误差的测量不确定度的主要来源包括:

D)由测量重复性引人的不确定度分量u1;

b)由LMA标准模块最大允许误差引人的不确定度分量u2;
c)由提离距离变化引人的不确定度分量u3；
d)由扫描速度变化引入的不确定度分量u4。
D.2.4 标准不确定度的评定

D.2.4.1 测量重复性引入的不确定度分量

采用A类评定，重复性单独测量10次，获得的数据如表D.1所示:

表D.1 重复性测量数据

	LMA标称值/%
	3.02%

	LMA实测值
	1
	2.96%

	
	2
	2.93%

	
	3
	2.90%

	
	4
	2.87%

	
	5
	2.83%

	
	6
	2.94%

	
	7
	2.93%

	
	8
	2.85%

	
	9
	2.95%

	
	10
	2.80%

	平均值
[image: image22.wmf]X


	2.90


依据贝塞尔公式，
[image: image23.wmf](

)

1

2

1

-

-

=

å

=

n

X

X

S

n

i

i

=0.055%
实际校准中取3次测量平均值，则有重复性引入的标准不确定度为


[image: image24.wmf]=

=

3

/

1

S

u

0.032%
D.2.4.2 由LMA标准试样最大允许误差引人的不确定度分量u2​

LMA标准试样的最大允许误差为±0.2%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k=
[image: image25.wmf]3

，则:
[image: image26.wmf]%

115

.

0

3

/

%

2

.

0

2

=

=

u


D.2.4.3 由提离距离变化引入的不确定度u3
   由提离距离变化引人的不确定度估计为0.1%，在区间内可认为服从均匀分布，包含因子k=
[image: image27.wmf]3

，则
[image: image28.wmf]%

058

.

0

3

/

%

1

.

0

3

=

=

u


D.2.5标准不确定度分量汇总

表D.2 标准不确定度分量汇总表

	标准不确定分量ui
	不确定度来源
	标准不确定度分量%

	u1
	测量重复性
	0.032

	u2
	最大允许误差
	0.115

	u3
	提离距离变化
	0.058


D.2.6 合成标准不确定度

各个不确定度分量不相关，则合成标准不确定度为


[image: image29.wmf]2

2

2

2

3

2

2

2

1

c

058

.

0

115

.

0

032

.

0

+

+

=

+

+

=

u

u

u

u

=0.132%
D.2.7 扩展不确定度

取k=2，扩展不确定度为：

[image: image30.wmf]%

27

.

0

2

c

»

´

=

u

U



_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567917.unknown

_1234567918.unknown

_1234567919.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

